附件二、採購需求確認單

品項名稱:站立式移位機     數量：5組

用途：發給廠商填寫，做為規格確認與驗收依據。

說明1：檢核項目與需求規格依單位需求填寫。

說明2：若需介接本院資訊系統，「系統介接」為必要項目，由資訊主管核決。

| 項次 | 檢核項目 | 醫院需求規格 (申請單位填寫) | 廠商回應規格 (投標廠商填寫) | 院方檢核 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 設備用途與功能 | 1. 本設備主要用於協助病人由坐姿轉換為站立姿勢，並進行短距離移位（如床至輪椅、輪椅至馬桶）。 2. 適用於具部分站立能力、可配合指令之病人。 |  |  |
| 2 | 承載能力 | 1. 最大安全承載重量需≧170公斤。 2. 承載結構需穩固，於站立及移位過程中不致產生晃動或傾倒風險。 |  |  |
| 3 | 操作安全設計 | 1. 設備需具備防滑站立踏板及穩定支撐結構，手部抓握至少具有3種高度。 2. 需具備緊急停止或安全鎖定機制，避免非預期移動。 3. 需具備煞車系統，於定位時可固定設備。 4. 主機支架淨重10±1公斤內。 |  |  |
| 4 | 病人防護 | 1. 需具備安全帶或支撐帶設計，以防止病人站立過程中滑落或跌倒。 2. 支撐帶材質需舒適、不造成壓迫或皮膚損傷。 3.膝蓋靠墊升降可調整、單邊或雙邊亦可調整角度。 |  |  |
| 5 | 人體工學與職業安全 | 1. 設計需符合人體工學原則，降低照護人員於病人站立與移位過程中之彎腰、扭轉與拉扯風險。 2. 操作高度及把手位置需符合不同身高操作人員使用需求。 |  |  |
| 6 | 移動與操控性 | 1. 輪組需適合院內地坪環境使用，具備良好滑順度與方向控制性。 2. 設備底盤需6顆滾輪(含)以上，於移動過程中保持穩定，不影響病人安全. 3.主體兩側各具有 2 個以上助起帶固定支點。 |  |  |
| 7 | 法規與安全標準 | 1.本設備須符合我國醫療器材相關法規。 |  |  |
| 8 | 清潔與感染管制 | 1. 材質需可耐常用醫療清潔與消毒方式。 |  |  |
| 9 | 教育訓練 | 1. 廠商需提供操作與安全使用之教育訓練。2. 應提供操作手冊或教育訓練教材，供院內留存。 |  |  |
| 10 | 保固與維護 | 1. 設備保固年限需不少於 2 年。 2. 維修叫修回應時間需於 36工作小時內。 |  |  |
| 11 | 其他需求 | 1. 設備尺寸需符合本院病房、廁所及公共空間使用。 2. 站立式移位機共5組 每一組搭配 助 起 帶 L 數量：5條 移位腰帶 L 數量：4條 移位腰帶 XL 數量：3條 3.若需搭配專用吊帶或相關配件，需一併說明並納入報價。 4.使用者在移位或訓練後，需搭配移位腰帶在訓練結束後並可協助輔助行走和人力移位增加安全性。 |  |  |

廠商簽章(請蓋公司章)：